气钡灌肠机技术参数

1、采用新型高效气泵双气路推进设计，匹配精密压力传感器，微电脑实时监控、实时显示、动态可调，气路、水路、电路完全分离式工位设计，多功能合一设计。

2、可用于小儿肠套叠气钡灌肠整复术、双重对比造影灌肠、钡剂造影。

3、主要参数

3.1电源：AC220、50Hz 功耗：≤25W

3.2 环境条件：温度 0-45℃， 湿度 ≤80%，噪音≤60dB

3.3 微电脑智能化控制、数字化工作，设定压力、工作压力、险压力实时显示，恒压、脉冲、灌钡、灌气等各种工作状态提示。

3.4 旋磁持续搅拌钡剂，使钡剂一直处于均匀悬浮状态。

★3.5 压力范围：0-20 Kpa，检测误差≤0.1Kpa，超压自动卸压，声光同步报警，漏气自动补偿功能。

3.6 可在X光下直接灌入钡剂或气体，任意切换。

3.7 0-100米远距离遥控操作，遥控器隔铅玻璃可远距离操控主机。

3.8 采用特制一次性肛门插管，可有效避免交叉感染。

★3.9 自动检测超压和漏气功能，压力精确，操作过程中压力自动补偿，可随时增减设定值实时显示，动态可调，超压、漏气自动检测与保护，故障自动声光报警。

3.10 同时具备自动恒压和自动脉冲的工作模式。

3.11 内置漏电安全系统，专用防漏电电源，双重安全保护。

3.12 主机配备环保耐腐的万向台车，移动方便。

★3.13 多重压力保护：最大压力、设定压力、保险压力、肠内压或外力原因造成工作压力超出2Kpa自动泄压，持续工作超过90秒自动停机保护。

肌松（NMT）监测模块主要技术参数

- 1、采用国际主流的肌肉加速度描记法，监测并量化反映患者的肌松数据；

- 2、采用模块化设计，无需额外供电或安装，可在插件式监护仪上热插拔使用，即插即用；

- 3、多轴加速度监测，适用于患者监测部位不同反射行动的精准监测；

- 4、可使用普通电极片，无专用耗材。