一、自体血液回收机技术参数及要求

（一）、技术参数：

1、自体血液回收机设备产地：中国

*2、具有四种操作模式：自动模式(自动启停系统\自动检测清洗质量系统\自动保护红细胞完整系统\自动控制清洁度系统)、手动模式、紧急模式（15秒内可实现连续回输）、应急模式

3、界面显示：120°大视角液晶触摸显示屏（10.4寸），图文数据显示，中文操作界面。

*4、具有全球独有的三个蠕动泵设计结构，并提供专利证书

*5、一体化智能显示终端，多种功能性触键，触摸屏独立控制系统，反应迅速灵敏

6、双CPU系统：显示和处理速度成倍增加

7、软件具有更高更多样化的升级空间，功能强大

8、内置教程视频指导

9、具有内置常见故障排除系统

10、自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期

*11、紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输

12、设备内置标准打印机，能够打印病人数据长久保存

13、设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作

14、具有防红细胞流失自动调节功能

15、红细胞回收率：≥90%

16、回收后血球压积：≥55%

17、肝素清洗率：≥98%

18、标准清洗液用量：1000ml

19、离心机最高转速：5650转/分

20、蠕动泵流量：0-1000ml/分

21、血液成分分离功能

22、具有气泡检测功能

23、具有红细胞血层检测功能

24、具有自动启动进血功能（有上称重传感器自动启动系统）

25、具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护

26、具有血液洗净度检测功能

27、具有离心井盖锁检测功能

*28、解决无残留原血特殊技术（产科专用）

（二）、工作条件：

1、电源： AC 220V±22V  50Hz±1Hz

2、整机功率：≤300VA

3、温度：（5~40）℃

4、相对湿度：≤80%

5、大气压力：（70~106）Kpa

6、使用负压：≤负13Kpa

7、熔断器：4A，Ф5×20

### 二、（消毒供应中心）超声波清洗机技术参数

1、用途:用于硬式内镜、管道类、精细器械等物品的清洗

2、材质: 外壳与内胆采用 304 不锈钢, 降音盖采用304 不锈钢板及氟橡胶密封条,清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形。

3、进水:采用是控进水排水,可按用户要求设定进水深度,

4、加酶:可设定酶水的比例。

5、加温:可根据清洗要求选择是否加温,可设加温度数

6、时间:可根据清洗要求设定清洗时间

*7、两种运行模式-自动模式或手动模式，可手动完成：进水、进酶、清洗、排水等根据不同清洗器械需求可做选择功能进行清洗

8、安全性：具有智能式防漏电自动保护、防水过低、清洗功能

*9、按键与显示：采用触摸式按键，液晶显示运行模式、设定温度、清洗时间、显示进水进酶时间、清洗动态显示、清洗完成的倒计时。

10、超声频率为 40khz，超声功率 1500w。

三、多功能遥测心电监护系统技术参数与要求（一拖十）

（一）、产品组成与特性

- 1、国家III类医疗设备，通过FDA和CE认证。

- 2、遥测系统有遥测发射盒，遥测信号接收箱，天线阵和中心监护系统及相关配附件，通过无线传输技术和网络技术进行连接，实现对于多个流动病人的集中监护。

- 3、支持同时监护10个遥测监护病人。

- 4、遥测盒防水级别IPX3或更高。

- 5、遥测盒支持2节AA碱性电池供电，最长可工作96小时。

- 6、遥测盒重量小于140克。

- 7、无线遥测工作频段：189～196MHZ，420～470MHZ。

- 8、采用GFSK窄带传输技术。

（二）、监测参数

- 1、系统提供3导和5导心电监测，提供导联类型自动识别功能。

- 2、提供监护，手术和ST模式三种滤波模式。

- 3、心率测量范围：成人/小儿 15~300bpm。

- 4、心电波形增益档位分为×0.125, ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×4。

- 5、心电波形扫描速度支持12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。

- 6、系统支持不少于20种心律失常分析功能，对病人过去24小时心律失常事件进行统计并输出报告。

- 7、系统支持ST分析功能。

- 8、提供ST实时片段和参考片段对比显示及记录功能，支持临床中病人心肌缺血病症的诊断。

- 9、支持病人血氧饱和度监测功能。

- 10、支持病人脉率监测功能。

- （三）、中央监护系统技术规格

- 1、系统提供护士呼叫和事件标记功能。

- 2、遥测发射盒具有智能休眠功能，节约电池耗电。

- 3、对每套遥测监护系统支持1～32 床任意频点配置。

- 4、单屏可同时显示16 床监护信息，双屏可同时显示32床监护信息。

- 5、支持单床重点观察，查看病人的参数，波形和报警全部实时信息。

- 6、支持每个在线监护病人最近240小时的趋势数据存储，回顾，记录和打印。

- 7、病人趋势数据支持趋势图和趋势表回顾，提供趋势组和用户自定义趋势组来满足不同临床病人趋势数据回顾的需求。

- 8、支持每个在线监护病人最近720条事件数据存储，回顾，记录和打印。

- 9、支持每个在线监护病人最近240 小时的ST 片段数据存储，回顾，记录和打印。

- 10、支持每个在线监护病人最近240 小时的波形数据存储，回顾，记录和打印。

- 11、病人波形数据支持常规波形和压缩波形回顾，提供高压缩比的显示窗口，屏幕支持高达320分钟单波形的查看。

- 12、病人心电波形的回顾中发生的心律失常事件波形片段以不同颜色进行标示，警示病人心电的异常信息。

- 13、病人心电波形支持卡规测量，支持对于病人PR，QRS，RR，QT和QTC值进行测量，并支持报告打印。

- 14、支持心律失常事件统计功能，支持对于统计结果输出打印报告。

- 15、提供病人报告定时打印功能，支持护理团队交接班时病人报告的自动打印，提供科室的工作效率。

- 16、提供药物剂量计算、滴定表计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能。

- 17、支持系统操作日志和报警日志的记录及日志导出功能，支持发生临床事件或者系统异常时对于事件的跟踪。

四、高血压治疗仪技术参数与要求

1.产品工作条件

1.1 环境温度范围:5℃-'40℃;

1.2 相对湿度:≤80%;

1.3大气压力范围:70kPa-'106kPa;

1.4电 源:AC 220V  50Hz。

2.技术规格

2.1 治疗头

2.1.1 治疗头端应输出脉气压,脉动气压频率为50Hz±2Hz。

2.1.2 部分治疗头脉动气压压力≥15KPa

2.2 治疗时间:治疗时间设置范围:13min-'99min,步进量为3min,误差±5%。

2.3 噪声:≯65dB(A)

2.4 输入功率:≯100VA+25%

2.5 设备的额定电压和频率:电源:AC220V  50Hz

2.6 设备安全分类:I类 BF 型设备  (依据标准GB9706.1)

2.7 保护接地阻抗:≯0.1Ω

2.8 正常工作温度下的连续漏电流:按公司标准及国标 GB9706.1 执行

2.9 正常工作温度下电介质强度：按公司标准及国标准GB9706.1 执行

3 其他参数

3.1 尺寸:30*33*15(cm)

3.2 总重量:6Kg

3.3 外观:ABS

3.4 出气头:12 个

3.5 显示:彩色显示屏

3.6 产品工作时间：连续工作不得超过2个小时

3.7 工作寿命:2 千小时

五、心肺复苏机技术参数与要求

一、治疗有效性：

1、符合《2015AHA心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。

2、按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。

3、性能指标：

3.1、按压频率在100-120次／分钟范围内，实际按压频率误差≤±1次/分钟。

3.2、按压深度在5.0-6.0厘米范围内；实际按压深度误差≤±0.2厘米。

3.3、按压释放比范围: 50%±5%。

3.4、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。

3.4.1、两种按压模式切换时，无需暂停，在工作期间可灵活转换

*3.4.2、30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间不大于3秒。

*3.5、最大工作倾斜度：≥40°，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，也不会损害患者。

3.5.1、在主机工作倾斜度范围内工作状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟范围内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟。

3.5.2、在主机工作倾斜度范围内工作状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米范围内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。

3.5.3、在主机工作倾斜度范围内工作状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内。

*3.6、额定工作低温环境下性能好：在温度≤-5℃，能持续稳定实施胸腔按压，以满足低温环境院外急救的使用需求。

3.6.1、在额定工作低温状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟范围内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟。

3.6.2、在额定工作低温状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。

3.6.3、在额定工作低温状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内。

*3.7、额定工作湿热环境性能好：在温度≥45℃、湿度≥93%，能持续稳定实施胸腔按压，以满足高温环境院外急救的使用需求。

3.7.1、在额定工作湿热环境状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟范围内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟。

3.7.2、在额定工作湿热环境状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米范围内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。

3.7.3、在额定工作湿热环境状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内。

*3.8、车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。

3.8.1、在车载运行环境状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟。

3.8.2、在车载运行环境状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。

3.8.3、在车载运行环境状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内。

二、安全可靠性：

4、驱动方式：电动电控。

*5、电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。

6、电池最大充电时间：≤4小时。

7、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟，在不中断按压的状态下，连接外部交流电源，确保持续稳定的胸腔按压。

*8、外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。

9、紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。

10、按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。

11、对地漏电流：正常状态≤0.5mA；单一故障状态≤1mA；

12、外壳漏电流：正常状态≤0.1mA；单一故障状态≤0.5mA；

13、患者漏电流：正常状态≤0.01mA；单一故障状态≤0.05mA；应用部分加网电压≤0.05mA。

14、抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值35mm，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。

15、防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。

三、便携性能：

*16、主机（含动力电池）重量≤3.5Kg。

17、便携包耐用、方便携带，适用于院内、院外、转运途中提供高质量连续心肺复苏。

18、无挡板设计，不受软床垫影响。

19、体积小，在持续按压状态下，急诊经皮冠脉介入治疗时不遮挡视野，满足急诊PCI时实施CPR的方案。

六、超声探头消毒机技术参数与要求

# （一）基本要求：

1、适用于各种超声探头消毒（经食道探头除外）。

2、具有消毒产品生产企业卫生许可证及消毒产品卫生安全评价报告或医疗器械注册证。

3、灭菌方式：LED紫外线消毒灭菌技术，等离子低温灭菌或过氧化氢。

4、具有广谱杀菌作用，适用于真菌、细菌、病毒和芽孢的杀灭。

5、具有常温、无毒无残留的安全保障性能。

（二）技术参数：

*1、消毒时间：消毒时间≤30

2、消毒效果

*（1）30秒对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥3.0，达到高水平消毒；3 秒对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.0（省级疾病预防控制中心或权威机构检测报告作为依据）

*（2）12秒对脊髓灰质炎病毒I型（PV-I）的杀灭对数值≥4.0（省级疾病预防控制中心或权威机构检测报告作为依据）

*（3）B超探头消毒在≤30秒时间后探头表面无细菌检出（省级疾病预防控制中心或权威机构检测报告作为依据）

# 3、单组件光头输出功率

单组输出功率＞30mw；谱线宽度：（260~280）nm 范围内，峰值波长260nm~280nm。*4、灭菌舱：可灭菌大尺寸的物品，使用时探头平位放置不与其它部位接触以充分保护探头面。

5、操作系统：LED触摸屏显示操作，自动显示设备工作状态和流程，具有自检功能。

# 6、其他要求

- （1）无臭氧产生

- （2）无紫外泄露

- （3）对探头无损伤

（三）售后服务

# 1、提供售后终身免费维修服务。

# 2、2年内出现故障上门维修，2年后出现故障可采用返厂维修。

七、 心里测评系统技术参数与要求

- 1、服务器电脑一台

- 2、管理端主控电脑设备（1台）

- （1）专业工控处理器

- （2）双核四线程

- （3）系统内存4G

- （4）固态硬盘1T

- （5）环保PVC注塑外壳

- （6）无线网卡

- （7）显示器：21寸以上

- 3、手持终端测评设备（2台）

- （1）核心数量≥八核，系统内存≥4GB，屏幕分辨率≥2560*1600

- （2）操作系统要求Android6.0或以上版本，屏幕尺寸≥10英寸

- （3）屏幕类型为IPS材质，十点触控

- （4）设备支持WiFi、蓝牙和通话功能。

- 4、测评软件：由八大领域120多个量表组成。

- 5、测评工具辅助资料：团体和非文字智力测评资料，简易智能状态检查量表工具，测评手册二本。

- 6、工具箱：一个。