一、电动手术床技术参数与要求

（一）技术参数：

★1. 床面升降高度：65cm ~ 95cm

2．床面尺寸：50cm x 195cm

3．横向倾斜(左/右)：≥22°

4．纵向倾斜(前/后)：≥22°

★5．背板角度：+90°~  -40°

6．脚板角度：+15°~ -90°

7．头板角度：+30°~ -90°

8．承重能力: ≧250 kg

（二）技术要求：

1.电动液压系统控制并且通过手控制器操作，具有防误操作设计；

2.手术床具有四段面以上；

3.床台面具备X线穿透性，床垫防静电；

★4.具有电动刹车系统，容易固定、移动灵活；

★5.具有停电时之刹车手动释放装置；

★6.底座及升降柱为不锈钢材料包裹，非采用碳钢喷塑或吸塑等方式做罩壳；

7.底座为方形，内凹设计，无突出物，方便医师接近台面做手术；

★8.床面可水平旋转180°，在底座不移动的情况下，实现床面头尾位置对调；

★9.背板角度调节采用油压泵水平移动、带动齿轮旋转的方式，来驱动背板上升及下降；具有稳定性能高、上升角度大的特点；

★10.床体前后倾、左右倾使用4个液压缸，利用力学挤压原理，消除转动轴间隙造成的床体晃动，确保床体永久的稳定性能

11.配置（每台手术床配置包含）： 1．布廉架（麻醉架） 1支； 2．头板 1组；3．手板 2支； 4．脚板 2支； 5．床垫 1组； 6．手控制器 1组； 7．电源线 1条； 8.大腿架（含固定器） 2支。

二、生物安全柜技术参数

（一）技术参数

*1、安全柜分类：B2型，100%外排

1.1 外部尺寸（L×D×H） 1100mm ×750mm×2250mm,

内部尺寸（L×D×H）  940mm ×600mm×660mm

1.2 生物安全性：

(1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次

狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次

(2) 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

(3) 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

1.3洁净等级：100级.

1.4过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%

*1.5工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全

*1.6 可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。

1.7气道密闭性

装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。

平均风速：0.33±0.025m/s,  吸入口风速0.53±0.025m/s

*1.8 电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，风机的风量应不增大，风机的排气量下降应不超过10%

1.9前玻璃窗有10度生理斜度，视角更大，更具人性化，且超出安全高度具有声光报警功能；安全玻璃  钢化，防UV，双层夹胶防爆安全玻璃；前玻璃窗，由脚踏控制或手动开关或遥控控制

1.10 内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。

1.11噪音等级：≤65d B（A）

1.12  照明：≥680LUX

1.13 高亮度彩色LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速

1.14 遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。

1.15具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

*1.16抗电强度：电压值5s内上升至1390V交流电压时，保持5s不击穿。

（二）其它：资格证明和技术文件

*2.1  ISO9001质量管理认证及ISO14001环境管理体系认证

*2.2  ISO13485及CE认证

*2.3  国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证及制造认可表

*2.4  每台生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告。