附件：

血液透析机技术参数

1、外型尺寸：高度≤1400mm(不含杆状凸起物)，重量≤80千克。

2、具备碳酸/醋酸盐透析、序贯透析、单针透析、双针透析等功能，在正常血透时灵活的调节温度、钠水平和碳酸水平。
    3、超虑控制：平衡腔容量方式超滤，超滤速度0-4000ml/h ,精度≤30ml/h；可显示超滤目标、时间、速度、滤量及其它透析要求。
    4、大尺寸彩色液晶触摸屏，具备操作显示、故障、维修提示显示，便于操作。 
    5、 具有脱水速度时间自动计算、自动排气、自动预置以及故障自我诊断功能。

6、、指示灯：故障警示灯或报警器，可提供工作状态提示，便于远距离了解机器的运转状况。
    7、血泵流速：40-600ml/min。
    8、透析液流速：300-700ml/min（无极调节、精确到每毫升）。

9、透析液温度：32-40℃，精度±0.5℃。

10、透析液总电导度控制：130-160mmol/L，A液电导度监测范围： 125-150mmol/L。
    11、具备普通气泡、微小气泡监测功能，精度0.05ml。
    12、漏血监测：光学方式，具备污染监测功能和自动归零反馈功能。
    13、肝素泵：0-10ml/h，可安装标准20ml或30ml注射器。
    14、具备目标除水量、注射泵超载、气泡、液压、TMP、浓度、温度、系统检漏、供水不足、漏血、系统异常、除水限制等多项安全监测设置。
    15、具备消毒、清洗自动执行功能 ，消毒液全开放，可设置1周清洗程序； 不需专用消毒液；可进行化学消毒、热消毒；全自动一键式消毒。AB液吸管硬管消毒。有血容、血压等选配功能。
    16、原配原装机内不间断电池，可在停电时启动血泵30分钟。
    17、可兼容三种不同的A、B浓缩液配方；A、B液泵为耐腐蚀陶瓷泵。

18、电源：200V-230V   50—60HZ，耗电量：每小时1.5KW，节省能源。

19、超声波空气检测，精度：0.02ml单个通常气泡；同时具有微小气泡检测功能，精度：0.0003ml的微小气泡。

20、整机保修三年。保证售后服务质量，接到报修电话2小时响应，24小时解决问题。